NIM® 3.0 Systemer*

Quick Start Guide

INDSTILLING

1.  Anbring NIM® 3.0 systemet indenfor kirurgens synsfelt og væk fra el-kirurgi enheden.

2.  Anvend ikke langtids paralyserende anæstesimiddel, af  hensyn til korrekt EMG monitorering.

3.  Aftør huden og anbring elektroderne. Placer Ground ovenfor Stim Return i sternum. Se diagrammer nedenfor.

Orbicularis Oculi m.

Orbicularis Oris m.

Temporalis m.

Masseter m.

Ground

Stim Return (+)

Ground

Stim Return (+)

VII CRANIAL NERVE (2 CH)	V CRANIAL NERVE

Vocalis Right

Frontalis m.

Orbicularis Oculi m.

Orbicularis Oris m.

Vocalis Left

Mentalis m.

Ground

Stim Return (+)

Standard Tube

Contact Tube

Ground

Stim Return (+)

VII CRANIAL NERVE (4 CH)	X CRANIAL NERVE

* NIM-response® 3.0 or NIM-Neuro® 3.0

Patient Interface,

NIM-Response® 3.0	Patient Interface,

NIM-Neuro® 3.0

4.   Forbind elektroderne til Patient Interface. Pas på ikke at sno

retur-anoden (hvid) rundt om andre elektroder. Tilslut Patient Interface til konsollen.

5.   Tilslut strømstikket og tænd for apparatet.

6.   Clip Muting detektoren på de monopolare el-kirurgi ledninger.    Udelad ledning til neutralplade og bipolare ledninger. Sæt stikket     ind i Mute tilslutningen bag på konsollen.

7.   Vælg procedure eller kirurg indstillinger i Setup mode.

8.   Check indstillinger, anbring elektroder, og check elektrode impedans   og forskelle. Genplacer elektroderne, om nødvendigt.

9.   Start monitorering.

10. Forbind den valgte stimuleringsprobe til den sorte (-) aktive STIM 1 eller

STIM 2 tilslutning på Patient Interface.

Venligst se NIM-response® 3.0/NIM-Neuro® 3.0 brugsanvisning (8253050) for detaljerede anvisninger. For tekniske spørgsmål omkring NIM® systemet, kontakt enten NIM® Helpline eller Medtronic ENT Customer Service på 1-800-874-5797 eller

904-296-9600, eller kontakt KEBOMED på tel. 3639 8080. Besøg også hjemmesiden på www.MedtronicENT.com.

Medtronic ENT

Medtronic USA, Inc.

6743 Southpoint Drive North

Jacksonville, FL 32216, USA

Toll free: (800) 874-5797

Fax: (800) 678-3995